## 双随机抽查检查情况汇总表
双随机检查情况汇总表
序号 | 企业名称 | 行政区划 | 单位分级（重点/一般） | 统一社会信用代码 | 地址 | 检查人员 | 检查日期 （20 xx /x/x） | 现场检查（勘察）笔录 | 存在一般环境问题 | 存在环境违法行为（根据环保法律法规填写具体违法行为） | 处理意见（如有请填写：已立案查处（立案号）） | 备注（如企业已关闭，请注明）
1 | 海安瓦甸医院 | 白甸镇 | 一般 | 523206215100681020 | 海安县白甸镇傅舍村五组 | 赵弘旸、 张巍 | 2022-12-19 | 1、该单位已取得辐射安全许可证,编号：苏环辐证[F0190],有效期至2023年01月07日。许可证种类和范围：使用Ⅲ类射线装置。该单位现有III类射线装置 DR 机 1台，CT1台。 2.该单位现有辐射操作人员2名，已通过辐射安全与防护培训，委托南通泰康健康体检中心进行职业健康体检，每名操作人员均配备个人计量片 。 3.该单位 2022年已委托南京瑞森辐射技术有限公司开展场所检测，委托江苏金诺环境检测技术有限公司开展个人剂量检测。 4.该单位个人防护用品、门机联锁、警示灯、警示标志、门窗铅防护及通风措施完整有效。 5.执法意见:尽快完成新增一台Ⅲ类射线装置的相关换证工作；须在2022年1月30日前提交2021年度报告。 | / | / | / | /
2 | 海安胡集医院 | 高新区 | 一般 | 5232062151006854XT | 海安市西城街道胡集村16组 | 储阳阳、 周浩 | 2022-12-30 | 1、该单位已取得辐射安全许可证,编号：苏环辐证[F0202],有效期至2023年01月07日。许可证种类和范围：使用Ⅲ类射线装置。 2、该单位医用X射线项目环境影响报告表已编制并审批、验收。 3、该单位有1名放射工作人员，配备1台个人剂量仪，已取得培训合格证书，已做职业健康体检，体检报告合格。 5、该单位2022年9月委托江苏金诺环境检测技术有限公司进行辐射环境现状监测，2022年每季度委托江苏金诺环境检测技术有限公司进行个人剂量计检测，数据达标。 6、该单位已提交辐射安全和防护状况2021年年度评估报告。 7、该单位已编制辐射防护、安全保卫和设备检修维护制度，同时制定了放射事件应急处理方案。 8、现场检查时，该单位已设置辐射警示标识，实行门机连锁。 | / | / | / | /
3 | 南通市兴胜换热设备有限公司 | 南莫镇 | 一般 | 91320621776880850L | 南莫镇高杨村18组 | 毛欣宇、 郭凡龙 | 2022-12-09 | 1、该单位已取得辐射安全许可证,编号：苏环辐证[F0467],有效期至2027年07月21日。许可证种类和范围：使用Ⅱ类射线装置。 2、该单位环保审批手续及竣工验收资料齐全。 3、该单位门窗防护、警示灯、警示标志完整有效。 4、该单位现有2名辐射工作人员，均参加辐射安全上岗培训。 5、该单位2022年个人剂量委托江苏省苏核辐射科技有限责任公司组织实施。 6、该单位2022年委托南京瑞森辐射技术有限公司开展年度场所检测。 | / | / | / | /
4 | 海安县第三人民医院(海安苏馨精神卫生康复中心、海安县优抚对象精神康复医院) | 高新区 | 一般 | 12320621467981818A | 海安镇闸北路12号 | 蒋幸、 黄喻威 | 2022-12-08 | 1.该单位已取得辐射安全许可证,编号：苏环辐证[F0186],有效期至2023年01月07日。许可证种类和范围：使用Ⅲ类射线装置DR2台。 2.该单位配备有个人辐射剂量报警仪 2 台。 3.该单位现有辐射工作人员2名，已进行了个人剂量监测和职业健康体检。 4.该单位个人防护用品、门机联锁、警示灯、警示标志、门窗铅防护及通风措施完整有效。 5.该单位 2022年已委托江苏金诺环境检测技术有限公司开展场所检测，委托江苏金诺环境检测技术有限公司开展个人剂量检测。 6.2021年度报告已提交。 7.执法意见:1.须在辐射安全许可证到期前完成换证工作。2.新入职人员须完成辐射培训。 | / | / | / | /
5 | 海安南屏医院 | 开发区 | 一般 | 52320621510068347B | 城东镇开屏村六组 | 钟立祥、 郭凡龙 | 2022-12-16 | 1、该单位已取得辐射安全许可证,编号：苏环辐证[F0212],有效期至2023年01月07日。许可证种类和范围：使用Ⅲ类射线装置。该单位现有III类射线装置 DR 机 1台，CT1台，C型臂1台。 2.该单位现有辐射操作人员5名，已通过辐射安全与防护培训，委托南通泰康健康体检中心进行职业健康体检，每名操作人员均配备个人计量片 。 3.该单位 2022年已委托江苏金诺环境检测技术有限公司开展场所检测，委托江苏金诺环境检测技术有限公司开展个人剂量检测。 4.该单位个人防护用品、门机联锁、警示灯、警示标志、门窗铅防护及通风措施完整有效。 5.执法意见:须在2022年1月30日前提交2021年度报告。 | / | / | / | /
6 | 江苏欧特电子科技有限公司 | 开发区 | 重点 | 913206217961313020 | 城东镇天益中路18号4室 | 钟立祥、 殷小茜 | 2022-12-30 | 1.该单位已取得辐射安全许可证,编号:苏环辐证[F0720],有效期至2026年1月4日。许可证种类和范围：销售、使用ⅴ类放射源，该单位含源设备存储仓库无任何含源设备并提供有《情况说明》1份。 2.该单位配备有个人辐射剂量报警仪 2台。 3.该单位现有辐射工作人员 1名，公司未有含源设备，暂未进行职业健康体检。 4.该单位个人防护用品、门机联锁、警示灯、警示标志、门窗铅防护及通风措施完整有效。 5.该单位签订了《放射源累积剂量检测技术咨询合同》和《技术咨询合同》委托2台含源仪表辐射环境检测。 执法意见：若公司引进含源设备须按要求存储并对相应人员进行培训。 | / | / | / | /
7 | 南通市万通钢管有限公司 | 开发区 | 重点 | 913206215571180030 | 城东镇南阳村四组（开发区七星湖大道一号） | 储阳阳、 王红星 | 2022-12-19 | 1、该单位已取得辐射安全许可证,编号：苏环辐证[F0442],有效期至2026年07月28日。许可证种类和范围：使用Ⅳ类放射源。现有Ⅳ类8枚，现场检查时放射源均未使用。 2、该单位共有辐射工作人员5名，已通过辐射安全与防护培训，于2021年4月25日委托南通泰康健康体检中心进行职业健康体检，均在有效期内。 3、该单位辐射场所已落实警示标识，安装有视频监控、隔离护栏，配备有一套铅服及手套，配有个人剂量报警仪1台，防护巡测仪1台。 4、该单位2022年委托专业机构进行场所检测，委托专业机构进行个人剂量检测，每季度一次。 | / | / | / | /
8 | 江苏统申不锈钢管业有限公司 | 开发区 | 重点 | 91320621302249530F | 海安经济技术开发区通榆路228号 | 蒋幸、 殷小茜 | 2022-12-14 | 1、该单位已取得辐射安全许可证,编号:苏环辐证[F0425],有效期至 2025年 12 月3 日。 许可证种类和范围：该单位现有Ⅳ类射线装置4台。 2.该单位配备有个人辐射剂量报警仪 2台。 3.该单位现有辐射工作人员 2名，已进行了个人剂量监测和职业健康体检。 4.该单位个人防护用品、警示标志齐全。 5.该单位2022年委托南京瑞森辐射技术有限公司开展场所检测，委托江苏宁大卫防检测技术有限公司开展个人剂量检测。 6.执法意见:2022年度报告须尽快上传。 | 现场未张贴放射源应急制度及放射源安全管理制度 | / | / | /
9 | 江苏华青纸业有限公司 | 开发区 | 重点 | 91320621MA1PBDLJ6T | 海安经济技术开发区雄石东路6号 | 赵弘旸、 周维佳 | 2022-12-08 | 1、该单位已取得辐射安全许可证,编号：苏环辐证[F0765],有效期至2026年06月07日。许可证种类和范围：使用Ⅴ类放射源。 2、该单位许可使用一枚测厚仪用Ⅴ类放射源，目前项目处于建设过程中未投产，放射源已购买但暂未安装，未开始使用，目前暂存于仓库中，现场检查时放射源包装完好。 整改要求： 放射源安装及使用过程中严格做好辐射安全与防护工作。 | / | / | / | /
10 | 海安市肿瘤医院(海安市南莫中心卫生院) | 南莫镇 | 重点 | 123206214679818000 | 海安市南莫镇人民西路31号 | 毛欣宇、 马 艳 | 2022-12-09 | 1、该单位已取得辐射安全许可证,编号：苏环辐证[F0539],有效期至2026年09月15日。许可证种类和范围：使用Ⅱ类,Ⅲ类射线装置。 2、该单位环保审批手续及竣工验收资料齐全。 3、该单位门窗防护、警示灯、警示标志完整有效。 4、该单位现有19名辐射工作人员，均参加辐射安全上岗培训。 5、该单位2022年个人剂量委托江苏省疾病预防控制中心组织实施。 6、该单位2022年委托瑞森公司开展年度场所检测。 | / | / | / | /